
[image: image1.png]®

s T BB
SICHUAN CHEMICAL ENGINEERING
DESIGN INSTITUTE




技 术 规 格 书

项目名称：垫江县脱硫厂有限责任公司百万方

及三期脱硫装置更新改造提升项目
设备名称：在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪
业    主：垫江县脱硫厂有限责任公司
四川省化工设计院
2025年11月  成都
目  录

11  概述


12  名词定义


13  现场条件


13.1  自然条件


23.2  公用工程条件


34  供货范围及界面


34.1  范围


34.2  界面


35  项目总体要求


45.1  对制造商要求


45.2  对投标商要求


55.3  对供货商要求


66  技术要求


66.1  在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪


76.2  取样系统


86.3  样气处理系统


96.4  分析仪控制器部分


96.5  分析小屋


97  检验与试验、记录和拒收


107.1  检验与试验


107.2  记录


107.3  拒收


118  备品、备件及专用工具


118.1  备件


118.2  专用工具


119  铭牌


1110  涂层、包装和运输


1110.1  防护涂层


1210.2  包装


1210.3  端面保护


1210.4  运输要求


1311  提交文件


1311.1  投标商提交的投标文件


1411.2  供货商提交的文件


1512  技术服务


1512.1  现场服务


1512.2  培训


1513  验收


1513.1  工厂验收


1613.2  到货验收


1613.3  中间验收


1613.4  最终验收


1614  售后服务


1615  保证与担保


1716  附件：在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪数据表





1  概述
垫江县脱硫厂有限责任公司百万方及三期脱硫装置更新改造提升项目位于重庆市垫江县澄溪镇胜利五社。
本技术规格书是为垫江县脱硫厂有限责任公司百万方及三期脱硫装置更新改造提升项目采购的1台在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪而编制的。是对在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪设计、制造、总成、检验、供货及运输保护等方面的最低要求。
本技术规格书将作为订货合同技术部分的内容，所列要求为基本要求，并不能免除供货商对所提供的在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪的完整性、适用性、可靠性以及性能方面所承担的责任。
2  名词定义

投标商：按照招标文件的规定参加投标竞争的自然人、法人或其他社会经济组织。

供货商：是指按照本技术规格书的要求为业主提供成套设备/材料的公司或制造商。

制造商：一个进行或控制产品的设计、制造、评定、处理和存储等阶段，使其能对产品持续地符合有关要求负责，并在那些方面承担全部责任的位于一个或若干个固定地点的法人组织。

分包商：为供货商提供设备/材料的公司或制造商。
业主：项目投资人或其委托的管理方。
3  现场条件

3.1  自然条件

3.1.1气象

重庆垫江县地属亚热带季风湿润气候区，大陆性季风气候显著，具有气候温和，雨量充沛，无霜期长的特点。由于受太平洋气候影响，春季气温回升快，春早冬暖多变，盛夏连睛高温，多伏旱，雨量集中，多暴雨，冬无严寒。主要气象要素见表3.1-1。
表3.1-1                  主要气象要素表

	序号
	气象要素
	数值

	1
	年平均气压kPa
	95

	2
	年平均风速m/s
	1.1

	3
	最大风速   m/s
	20-25

	4
	年平均日照时数（h）
	1271

	5
	年平均降水量mm
	1154

	6
	最大年降雨量mm
	1509

	7
	最小年降雨量mm
	865

	8
	相对湿度  %
	81%

	9
	年平均蒸发量（mm）
	678.3

	10
	多年平均地面温度℃
	17

	11
	年平均气温℃
	17

	12
	最热月平均气温℃
	27.8（8月份）

	13
	最冷月平均气温℃
	5.9（1月份）

	14
	年均无霜期（d）
	289

	15
	极端最高气温℃
	40.4

	16
	极端最低气温℃
	-4.4

	17
	最大冻深  cm
	无冻结土


3.1.2 水文

地构造位置位于扬子准地台（Ⅰ1）、重庆台坳（Ⅱ1）、重庆陷褶束（Ⅲ1）、华蓥山（Ⅳ2），主要是在燕山期及老造山运动形成的构造形态基础上，经过喜马拉雅期造山运动改造而形成的构造面貌。西部为明月峡背斜，东北部为黄泥塘背斜（南段），东南部为箐口背斜（北段），中部有卧龙河短轴背斜，主要向斜有垫江～梁平向斜、高峰向斜和拔山向斜。其中卧龙河短轴背斜是一个封闭较好的储气（油）构造，该区域地震基本烈度为六度。
3.2  公用工程条件
1）新鲜水

压力：0.45 MPa（g） 温度：常温

2）循环水

压力：0.45 MPa（g）（进界区）；0.25 MPa（g）（出界区）

温度：32℃（进界区）；40℃（出界区）

3）除盐水

压力： 0.6 MPa（g），温度：常温
4）消防水

压力：0.6MPa(g) ，温度：常温

5）燃料气

压力：0.4MPa（g），温度：常温

6）电力
220V（±10%），50Hz（±2%），单相

380V（±10%），50Hz（±2%），三相

10kV（±7%）， 50Hz（±2%），三相

7）蒸汽与凝结水

低压饱和蒸汽 0.5 MPa（g）（至装置区）

凝结水 0.25 MPa（g）

8）净化空气

0.7MPa（g），40℃，水露点≤-40℃（在0.7MPa（g）压力下）

9）非净化空气

0.7MPa（g），水露点≤-40℃（在0.7MPa（g）压力下）

10）氮气

0.6MPa（g），40℃，纯度≥99%（vol），水露点≤-40℃（在0.6MPa（g）压力下）
4  供货范围及界面

4.1  范围

在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪及其附件。

4.2  界面

4.2.1  业主

1）在供货商指导下完成在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪的安装；

2）根据供货商提供的资料，完成现场在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪与控制室计算机控制系统I/O接线端子之间电缆的敷设和连接。

3）根据供货商提供的资料，完成现场接线箱到控制室的电缆敷设与连接。

4.2.2  供货商

供货商应提供完整的在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪所需的所有附件和材料。负责在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪与控制室计算机控制系统的现场联合调试与验收、设备试运和装置投产后合同规定时间内的保运工作。
5  项目总体要求

1）本技术规格书规定的内容为本次采购的在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪及其附件的最低要求，并不减轻供货商为业主所提供的在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪及其附件及附件在设计、制造、装配、检测、试验、性能和安全等方面所负的全部责任。

2）本工程所提供的在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪及其附件是一个“交钥匙”（Turnkey）工程。供货商（含分包商，下面同义）应根据本技术规格书和其它相关的文件为业主提供所要求的产品，并对所提供本工程使用在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪及其附件的技术、质量、进度、服务负全部责任。

3）供货商提供的在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪及其附件应为经过实践检验的、合格的并长期良好应用于本项目类似工程、成熟的著名品牌。

5.1  对制造商要求

1）制造商应具有与产品设计、制造相关的完善的质量保证体系。

2）制造商设计制造的相似工况下的同类产品成功应用2年以上的业绩至少应具有5项。

5.2  对投标商要求

1）投标商应按照本技术规格书和招标文件的其它要求编制投标文件。

2）投标商可以提出适合于本技术规格书要求的修改建议，但投标商必须在投标文件中对这些建议阐述足够的理由。

3）投标商所提供的在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪及其附件应是制造商成熟可靠的产品，业主只接受经过实际生产验证的产品。

经过实际生产验证的产品的定义是：该产品在类似的操作条件下，不管在任何地方至少已经连续安全地运转2年以上，没有发生由于产品本身原因所造成的事故。

4）投标商必须提供类似在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪及其附件的使用业绩和近2年来在类似操作条件下的使用情况。

5）如果投标文件中的修改建议获得业主的同意，并且投标商成为供货商时，业主将签署一份同意的书面文件，并将其纳入订货文件中成为订货合同的一个组成部分。

6）投标商应对本技术格书中规定要提供的在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪及其附件、备件及专用工具费用分项报价。

7）投标文件中，对本技术规格书内没有规定而投标商认为需要配套提供的所有附属产品和零件也应加以说明，其费用也应分项报价，以供业主选择。

8）产品报价应包括所有技术服务的费用、包装费用及运送到指定地点所需的费用。该报价为固定价。

9）业主保留变更和解释技术规格书的权利，所有变更以书面形式通知所有投标商。

10）投标商如发现业主的技术规格书中有矛盾之处，应书面通知业主，以便业主予以澄清。

5.3  对供货商要求

5.3.1  证书要求

供货商所提供的在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪及其附件必须具有中华人民共和国或国际上认证机构颁发的质量、安全、环保等方面的认证书。

5.3.2  供货商业绩和经验要求

1）供货商应能对现场进行技术服务。投标书中应说明供货商的维修能力和方式。

2）供货商提供的在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪及其附件应符合相关标准规定（详见采用规范、标准及法规）。所有单位全部采用国际单位制SI。

5.3.3  供货商承诺

1）供货商为在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪及其附件的总成方，应对在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪及其附件的质量、可靠性、使用寿命、运输、技术服务与相关责任应进行承诺。该承诺被认为是合同需执行的内容。

2）供货商应对在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪及其附件的设计、制造、供货、检查和试运负有全部责任，保证所提供的在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪及其附件满足相关标准和规范以及本技术规格书的要求。

3）在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪及其附件应是全新的、高质量的，不存在任何影响到性能的缺陷。

4）业主使用时发生性能不合格等质量问题和运输中出现问题，供货商要赔偿由此带来的所有损失和费用。要求供货商对上述情况做出保证。

5）在业主选用产品适当和遵守保管及使用规程的条件下，在质保期内在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪及其附件因制造商设计、制造质量而发生损坏和不能正常工作时，供货商应该免费为业主更换或者修理，如因此而造成业主人身和财产损失的，供货商应对其予以赔偿。

6）供货商应从系统长周期运行的角度来统筹设计、选择、制造和供应，以及提供售后服务和技术支持，应利用目前最适当的技术确保在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪及其附件的安全可靠运行。对现场安装、维修、检查，供货商应具有技术支持能力。

7）供货商应对在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪及其附件的供货进度与相关责任进行承诺。该承诺被认为是合同需执行的内容。

5.3.4  对供货商提供技术文件要求

1）供货商提供的技术文件必须按照本技术规格书的要求提供相关技术资料或图纸。

2）由业主签发的对在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪及其附件设计和制造变更的提议或建议，并不能免除供货商认可本技术规格书的所有要求或履行承诺时的任何责任。

3）供货商所提供的在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪及其附件的结构、材质和性能指标必须和投标文件的描述一致，如供货商提供的在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪及其附件与本技术规格书要求不一致，应在设计联络会上或以文件的形式单独明确提出，待业主批准后方可实施。对供货商未明确提出的变更，均视为违约。

5.3.5对供货商承诺的验证手段和欺诈处理

产品采购招标在开标以后的所有时间内，业主保留对供货商提供的投标资质、认证等证明文件进行验证的权力。如发现与事实不符，可立即废除该标书；对于已经授予中标函的，业主有权取消授标函，并将视对工程的影响保留索赔的权利；对于已经签订合同的，业主将保留索赔的权利。

6  技术要求 

在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪是应用于生产过程的在线智能型工业分析仪表，能够自动、连续地分析出克劳斯过程气中H2S和SO2的含量，并将其结果传送至计算机控制系统。

在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪及其辅助设备包括取样系统、样气处理系统、检测分析系统、计算系统、自校验标定系统、现场显示及信号传输系统。供货商应能成套提供以上设备，并提供与其相关的所有附件。配套提供分析小屋，分析小屋具有保温，气体检测、通风、照明设施。供货商提供的设备为户外型，应满足当地的环境条件。

6.1  在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪

在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪应具有很高的可靠性和稳定性，其技术特性应至少能满足以下要求：

1）分析仪安装应简捷、最大限度避免样气的凝结堵塞。分析仪应是以微处理器为基础的智能型仪表，可以快速地对过程气中的H2S含量和SO2含量进行自动检测、数据处理和存储，并能与其它系统进行通信；

2）根据本工程气体的特性和工艺条件，分析仪应采用合理的分析原理；

3）应选用稳定性好、使用寿命长、易于操作和更换的测量分析元件。分析仪对硫饱和度以及由温度、压力及流速等处理过程中的波动的抗干扰性好；

4）在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪的测量范围应能测出克劳斯过程气中的全部H2S含量和SO2含量，H2S量程从0～4VOL% ，SO2量程从0～2VOL%，H2S-2SO2量程从－4～＋4VOL%，H2S/2SO2量程从0～4VOL%， 应保证精度优于量程的±2%，重复性优于量程的±1%；

5）若分析仪采用紫外光分析法，其紫外灯管应是长寿命的，供货方应提供灯管的使用寿命资料及备用灯管，保证分析正常运行2年； 

6）分析仪应有快速的反应和恢复能力，达到反应变化值90%的时间≤15s；

7）在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪应具有自动调整零点的功能，并可在运行一段时期后，根据设定的时间间隔自动通入标准气体，完成零点和满量程的标定与调整。零点和满量程也可根据需要采用人工标定；

8）供货商应说明在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪的标定方法和标定周期。若需要，供货时应提供标准气体，用于满量程的标定，并说明每瓶标气所能使用的时间，同时应向业主提供标气的技术规格及购买方式；

9）分析仪必须在净化风上入口处配置带自动排水功能的过滤器，以防止可能带油的仪表风进入检测分析柱内；

10）在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪的供电电源应采用220VAC±10%，50Hz±1Hz；

11）分析仪与公用工程（如蒸汽、仪表风等）接口的所有安装接头及附件由分析仪供货商提供，蒸汽、仪表风与业主之间连接的接口规格为NPT1/2(内)。

12）在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪应是防爆型分析仪表，其防爆等级不应低于2区，B、C、D组，防护等级不应低于IP65。要求分析仪机箱材质为不锈钢。

6.2  取样系统

分析仪应配套完整的取样系统。硫磺回收过程气中H2S、SO2含量和物理性质的测定很大程度上取决于取样系统的设计、结构、安装等条件，取样系统提供尾气样品是否具有代表性，将直接影响分析仪表的工作质量和检测结果。对取样系统的最低要求如下：

1）取样系统的材料、结构必须能够耐取样处的压力、温度、流速冲击和腐蚀，而不改表气体的化学性质。

2）取样系统应设计合理，尽量以最小的滞后，把气体样品送入分析仪表中。为此，供货商应提供推荐的取样系统结构。

3）取样探头插入管道内长度应为管道内径的1/2或1/3，且不易被堵塞，以保证所采取的样气能具有代表性。

4）为保证样气的质量以及仪表和其它辅助设备的使用效果，取样系统应设置样品气预处理分离过滤装置，以初步除去样气中的硫雾等杂质。该过滤装置应能耐管道气体的压力、温度、流速和腐蚀性。

5）取样管路应通过蒸汽夹套球阀直接与工艺管道连接，取样管路应有必要的伴热保温系统。供货商应提供过程连接法兰及配对法兰、蒸汽夹套球阀、相应的紧固件和连接件以及从取样口到分析仪的整个测量管路，并提供详细的安装方式和图纸。

6）取样系统使用的材料要求： 与过程气接触的所有管道和器件应选用耐过程气腐蚀材料，所采用的耐过程气腐蚀材料既不影响过程气的组分和物性且不受过程气的影响。密封圈（垫）的材料除应满足压力、温度等条件外，亦应满足其与过程气接触既不会影响过程气的组分和物性且不受过程气的影响条件。

7）正常运行时，取样系统的探头及管路，在安装处不得有泄漏。取样系统应带从取样口到分析仪的整个测量管路。

6.3  样气处理系统

1）供货商应根据分析对象的压力、温度、流量及所含杂质选择合理的样气处理系统，对采集的样气进行除尘和压力、流量控制，以满足仪表对样气的技术要求。该系统中所选用的设备应在材料、结构等方面能够适应样气的压力、温度范围，并耐腐蚀，而且不改变气体的化学性质。

2）根据分析对象特点设置气体分离过滤装置，以除去样气中所含的硫雾等杂质，以保证样气的质量。

3）当样气中的水分对分析仪有影响时，仪器应配带合适的除湿装置。

4）样气处理系统的流程应易于操作且功能齐全，仪器还应能设置相应的取压点压力检测和压力补偿校正。所有仪表及管路应符合样气的压力和温度等级要求，并应耐腐蚀。管路材质应采用316SST材质。

5）如系统中有电气设备，应满足防爆等级要求。

6）样气处理系统应固定在相应的安装基座上，且易于安装。正常运行时，系统的所有设备及管路不得有泄漏。

6.4  分析仪控制器部分

1）在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪应提供4路4～20mA输出信号，用于H2S－2SO2显示、H2S/2SO2显示、H2S显示、SO2显示和仪表故障报警，触点容量不小于24VDC，2A。

2）分析仪应分别带电源、信号用防爆接线箱，并配带电源及信号用现场浪涌保护器。业主与分析仪的界面为该接线箱的接线端子。供货商应提供该接线箱的电气接口数量和尺寸。  

3）H2S/SO2分析仪控制器应带就地LCD显示屏，用于显示气体中的H2S-2SO2和H2S/2SO2含量及浓度曲线、H2S和 SO2含量及浓度曲线、工作状态、故障报警等信息，并能通过按键任意选择显示内容，可对测量范围、内部参数等进行调整。

4）控制器应至少提供一个RS485串行通信接口，并支持MODBUS通信协议，RTU方式。供货商应向买房提供数据通信的格式。

5）控制器的防爆等级不应低于2区，B、C、D组，防护等级不应低于IP65。

6.5  分析小屋

1）分析小屋建议尺寸为2000mm（长）×1800mm(宽)×2000mm(高)。

2）分析小屋采用框架式结构，建议外壁采用2mm不锈钢板，内壁采用1mm不锈钢板，屋内底部采用一块固定花纹钢板，窗户设置双层钢化玻璃。

3）分析小屋内设置防爆照明灯、防爆排气扇以及通风过滤网，排气扇和通风过滤网安装在小屋两侧。

4）分析小屋安装蒸汽管线和仪表风管线。

5）分析小屋开孔，连接仪表进出口电缆接头，开孔为2个2″，孔之间应留有安装螺纹间距。

6）分析小屋内设置H2S和可燃气体检测探头各一台，H2S检测探头安装在小屋进门处。当有毒气体或可燃气体浓度超过正常范围时，小屋门外的报警灯就发出闪光报警信号，同时自动启动排气扇进行空气置换。

7）排气扇具有定时启动功能，每隔3～4小时，开启排风扇10～15分钟。启动间隔时间和开启排风扇时间均可调；同时设置防爆恒温空调。

8）分析小屋安装在现场，地处沙漠性气候，应满足温度变化和防尘的要求。

7  检验与试验、记录和拒收

7.1  检验与试验
1）供货商应建立一套常规的、有文件记载的质量检查制度，以保证所有影响产品的安全性、可靠性、操作性能以及长期使用性能的各种因素都已经过考虑、试验、鉴定和检验。对在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪检验应符合下列条款规定：

（1）出厂前供货商根据相关标准进行检验；

（2）业主根据相关标准及合同进行检验；

（3）有关质检、环保、安全等机构依据相关法律、法规进行检验。

2）所有部件材料都应是新的，其性能应符合相关标准的规定。

3）除了业主规定要进行的见证试验项目外，在产品的整个制造过程中的任何时刻，业主可以到制造商工厂对所订购产品的质量、制造过程和包装进行检查。在检查过程中，供货商应负责向业主提供加工和装配用的全部图纸资料，检验工具和装备、产品制造和检验的相关标准规范，以利于进行检查工作。

4）供货商确定了业主规定要参加的见证试验的日期后，至少应提前20个日历日通知业主，以便业主能及时参加。

5）检验项目和试验内容

（1）材料的检验和试验；

（2）无损检测应按材料规范的要求进行；

（3）尺寸检验；

（4）在制造商工厂按相关的标准测试方法对在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪进行性能测试，测试合格后才能出厂；

（5）业主认为需要进行的其它检验项目和试验内容。

7.2  记录

记录是指制造商在产品制造过程中所作的各种试验报告、中间制造记录、各种规定的试验纪录、按规范要求进行检验的数据报告以及材料试验报告等，以备业主在验收产品时和所进行的各种检查时使用，这些记录在该产品交货装运后，应保留到规定的时间。

7.3  拒收

1）业主在检验和验收在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪及其附件时，如发现该在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪及其附件若与合同规定的设计、选材等不一致时，或不符合有关标准和规范要求时，业主有权拒收。

2）在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪及其附件经业主检验和接受之后，如发现该在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪及其附件若与合同规定的设计、选材等不一致时而出现故障，供货商应承担全部责任，并负责修理或更换产品，以保证提供的产品完全符合订货合同及有关标准和规范所规定的要求。

8  备品、备件及专用工具

8.1  备件

1）供货商应提供装拆更换方便的与原在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪及其附件同型号、规格的备品备件。

2）若需要，供货商应提供试运行及投产所需备件清单。

3）供货商应提供2年内运行及维修需要的备件清单，此清单应考虑到工程所在地的运输条件及基础设施等因素。

8.2  专用工具

供货商应提供安装、检修维护、运行调整用的在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪及其附件的专用工具清单并单独报价。

9  铭牌

制造商应在在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪适当的部位安装永久性的铭牌，铭牌的位置易于观察，内容清晰，其安装可采用不锈钢支架和螺栓固定，不允许直接将铭牌焊到产品上。铭牌至少应包括但不限于以下内容，即名称、产品编号、型号、规格、重量、制造商名称、出厂日期等。

10  涂层、包装和运输

10.1  防护涂层

1）在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪外表面（除不锈钢外）应全部除锈、喷漆，表面应平滑、光亮、美观，漆膜经久耐用。

2）除锈等级至少应符合相关标准。

3）若特殊要求，在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪涂层颜色由业主确定。由业主提供色标。

10.2  包装

1）产品在发运前，供货商应对每台产品妥善地包装，以避免产品在运输过程中损坏。产品应固定在包装箱的底部，以免产品在运输期间在箱内晃动。

2）产品包装箱都必须在上面或侧面或以其它方式刷上清晰可读的运输防护标志，如防水、防晒、不准倒置等标志，需标示吊装重心，并在装卸时严格遵守。

3）专用工具（如有）应单独包装并同专用工具清单一起发运，在包装箱外应标明所属的产品编号及“专用工具”字样。

4）供货商提供的备品备件（如有）应单独包装，便于长期保存，同时备品备件上应有必要的标志，便于日后识别。

5）如果需要，对于易受水和湿气损坏的产品及部件应进行附加保护，有不可排水的缝隙或空隙的部件应予覆盖，以防止在整个过程中水和杂物进入。

6）所有包装和保护材料应保持其牢固性，并在装卸、运输和储存各个阶段中发挥预期作用。

10.3  端面保护

1）除焊接坡口外，碳钢和铁素体合金钢材料的所有机加工和螺纹表面应涂敷油溶性防锈剂。

2）法兰接口应用塑料法兰盖或钢法兰盖保护和防水，在法兰面与法兰盖之间放置橡胶垫片。如果使用钢法兰盖则应采用下述相应尺寸的机制螺栓紧固：

（1）对于4至28个螺栓孔的法兰，至少每隔1个螺栓孔放置1个螺栓，最少要4个螺栓；

（2）对于28个以上螺栓孔的法兰，至少每隔3个螺栓孔放置1个螺栓。

3）在放置保护盖或帽以前，所有产品和部件内部应干燥、无杂物。

10.4  运输要求

供货商必须遵守下列要求，除非有业主的书面指示，无任何例外：

1）不允许将货物分成几次、几部分发运；

2）不允许不经出厂验收就发运货物；

3）不允许分包商将货物直接向业主发运；

4）应将订单中规定的由供货商提供的货物的安装、调试和试运工具、配件和消耗品与货物一同发运；

5）以安全、经济为前提，按合同规定的成套范围、时间将货物运到指定地点；

6）如产品较重，需设吊装环；

7）对于尺寸及重量较大的单个产品及其包装件，供货商应充分考虑沿途运输条件限制，若供货商认为有必要，应自行对沿途运输条件进行细致的调查，确保顺利运输。

11  提交文件

11.1  投标商提交的投标文件 

1）所有提供的投标文件和图纸均需有文件列表和编号。
2）所有投标文件和图纸应采用中文或中英文对照，单位应采用国际单位制（SI）。

3）投标文件5份（1份正本，4份副本），文件至少应包括下述图纸和数据资料。
（1）投标提供的技术文件和资料目录。

（2）投标商及制造商介绍（包括各种资质和证书）。

（3）最近2年内所提供或制造在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪应用在与本项目类似工程的业绩（包括企业名称、测量介质、产品型号及应用简介、联系人及电话传真等）。

（4）由投标商补充完善的、完整的《在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪数据表》（业主提供《在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪数据表》的电子文档）。

（5）在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪性能说明和对应的正规产品样本。

（6）在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪选型设计方案（计算书）。

（7）在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪及其附件技术参数及材质选择说明。

（8）在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪及其附件的尺寸及安装图。

（9）在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪及其附件电气接口规格尺寸。

（10）详细的产品材料清单和原产地说明。

（11）分析小屋尺寸及重量。

（12）详细的分项报价及总价。

（13）两年备品备件清单及价格。

（14）售后服务保证书。

（15）采用的标准和规范。

（16）质量保证手册。

（17）测试（试验和检验）内容及应提供的书面报告目录等。

11.2  供货商提交的文件

11.2.1  需要业主确认的文件

如果需要，在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪供货商应在产品开工制造之前提交下述文件供业主审查确认，提交文件的时间应在合同签订之日起10个日历日之内，文件数量为2套（中文或中英文对照），并提供用光盘储存的电子版文件2套，文字软件采用Microsoft Office2013，制图软件采用AutoCAD 2007：

－ H2S/SO2分析仪选型相关文件；

－ H2S/SO2分析仪及其附件的主要部件材质；
－ H2S/SO2分析仪结构尺寸图；

－ H2S/SO2分析仪安装图及安装说明；

－ 原理接线图；

－ 电气端子接线图

－ 业主、供货商认为需要提交的其它文件等。

业主在收到供货商提交供业主审查确认的文件后5个日历日之内，将审查意见以书面形式通知供货商。业主对以上文件的审查确认，并不解除供货商对其供货产品的完整性和正确性应负的责任和义务。

11.2.2  用于业主做详细设计（Detailed Design）的文件 

供货商应在收到业主的审查确认意见后10个日历日之内，提供如下内容的文件供业主用于施工图设计，文件数量为6套（中文或中英文对照），并提供用光盘储存的电子版文件2套，文字软件采用Microsoft Office2003，制图软件采用AutoCAD 2004：

1）H2S/SO2分析仪及附件安装图、外形尺寸图；

2）分析小屋尺寸及整体安装的设备重量；

3）H2S/SO2分析仪取样图、取样接口尺寸及电气接口尺寸；

4）现场防爆接线箱规格与电气接口尺寸；

5）对供电、接地要求或空气、蒸汽耗量的需求；

6）业主认为需要提交的其它文件。

11.2.3  最终随产品提交的文件

供货商提供的最终文件要求提供中文或中英文对照版本8套，并提供用光盘储存的电子版文件2套，文字软件采用Microsoft Office2003，制图软件采用AutoCAD 2004。文件至少应包括下列内容：

1）装箱清单；

2）安装使用说明书或用户手册；

3）装配总图；

4）本技术规格书要求的所有其它测试报告和合格证书；

5）所有部件的详细图，包括参考牌号和材料规范；

6）产品合格证和质量证明书；

7）提供原产地证明和报关资料；

8）其它业主需要的文件；

9）业主或供货商认为需要提交的其它文件。

12  技术服务

12.1  现场服务

1）接到业主通知后5个日历日内，供货商应派有经验的工程师到现场指导安装及配合试运和调试工作。

2）供货商应提供现场安装需要的专用工具。

3）当产品出现故障或不能满足操作要求时，供货商应及时派技术人员排除故障。

4）当产品需要维修或更换部件时，供货商应根据业主的要求派有经验的工程师到现场进行技术支持。

12.2  培训

1）供货商应派工程师到业主指定地点对运行维护人员进行培训。

2）供货商应提供培训计划给业主确认。

3）培训计划应对产品安装、操作、维护等培训内容、培训时间进行说明。

13  验收

13.1  工厂验收

交货前20个日历日应通知业主，由业主决定是否派工程师到工厂进行预验收。检查H2S/SO2分析仪及其附件加工过程中质量记录、性能检验报告、联合调试等有关情况。且由业主签字准予发货。

13.2  到货验收

货物到达业主指定库房（或现场）后，由供货商派人员参加拆箱验收。由业主指定代表、供货商签字确认。

13.3  中间验收

在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪在现场由供货商派现场服务工程师进行最后检查调试并指导监督安装，并由现场监理、施工单位、现场服务工程师签字确认。

13.4  最终验收

项目联合运转72小时以上，满足性能要求后由业主、供货商签字确认。

14  售后服务

1）若产品于境外生产，供货商在货物清关和商检过程中，依据国家的有关规定和业主的要求，提供货物单据、证明材料等文件，配合业主办理通关商检。

2）在质保期内，当产品出现故障或性能不能满足要求时，供货商应按业主要求排除故障，直到业主满意为止。

3）在质保期内，当产品需要维修或更换部件时，在业主的要求下，供货商应派有经验的工程师到现场进行技术支持。

4）当业主需要供货商提供服务时，供货商应在24小时内作出答复，（如必要）在48小时内派服务工程师到现场。确需国外派员时不超过10个日历日。

5）在质保期内，供货商负责对业主提出的质量异疑做出书面明确答复。确属质量问题时，供货商应及时采取保护措施且负责免费更换。并相应延长其质保期。

6）在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪及其附件寿命期内，供货商应确保所有零备件的供应。

7）供货商对零备件的供应，国内调配时间不超过48小时，国外调配时间不超过20个日历日。

15  保证与担保

供货商应保证所提供的设备在寿命期内不出现设计、材料和制造工艺的缺陷。在质保期内，如果出现任何缺陷或故障，供货商应免费提供更换、维修和装运以及现场劳务服务。

质保期应从供货商交货之日起18个月，或者连续运转12个月，以先到时间为准。

16  附件：在线硫化氢/二氧化硫比值分析仪数据表

